附件3

项目1：

超声科彩超维保项目采购需求

一、设备情况

- 品牌型号：东芝 TUS-A500

- 数量：共1台

- 买保年限：3年

- 二、维保要求：

1、保修范围：主机全保，合同期内，保障设备主机所有零配件免费更换，每年每台仪器可更换一支不限型号全新原厂探头。

2、配件要求：保证配件为全新进口原装同型号备件。保证备件的库存，并优先提供备件供应。

- 3、保修服务要求：

（1）提供24 小时*365 天技术电话支持。

（2）接到报修电话后1小时内响应，如电话支持服务无法解决， 工程师8小时内到达现场维修；

（3）确保设备开机率达到95%以上（按一年365个日历天计算），否则保修期按停机天数的3倍顺延。

- 4、定期维护保养：

- 每年提供4次定期维护保养，保养服务包括设备的安全检查、除尘保养及运行状态检查、定期更换设备易损部件，并提交保养报告。

- 5、其他要求：新版本软件在使用科室同意升级的情况下免费升级。

项目2：

医学影像科飞利浦CT维保项目采购需求

一、设备情况

- 设备品牌型号：incisive

- 数量：1台

- 买保年限：3年

- 二、维保要求：

- 1、保修范围：整机全保，包含球管、探测器、高压油箱及影像后处理工作站等； 保障相关设备所有备件免费更换。

2、配件要求：保证更换备件为全新原装同型号备件。保证备件的库存，并优先提供备件供应。

- 3、保修服务要求：

（1）提供7*24小时维修服务热线支持，资深工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断；

（2）接到报修电话后1小时内响应，如电话支持服务无法解决，工程师8小时内到达现场维修；

（3）确保设备开机率达到95%（按一年365个日历天计算），否则保修期按停机天数的3倍顺延。

- 4、定期维护保养：

- 每年提供4次定期维护保养

（1）机器清洁、性能测试及校准；（2）机械和电气检查；（3）图像质量检查；（4）预防性维护；（5）软件升级；（6）定期更换保养耗材。

项目3：

妇瘤科高频电刀（LEEP刀）项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：应用于HPV引发的宫颈上皮内病变的大环切术，以及宫颈、阴道、外阴，肛周部位的活检，同时还可用于尖锐湿疣及阴道病变等的双极电凝或电切治疗。

- 2、数量：2套

二、产品要求：

- 1、配置要求：高频电刀（LEEP刀）主机  1

- 烟雾吸收净化器          1

- 双翼阴道扩张器          2

- 脚踏开关                1

- 台车                    1

- 2、主要技术指标：

- （1）安全标准：I类CF型

- （2）主机使用期限：≥8年。

- （3）具有单极（纯切、混切1、混切2、混切3、电凝1、电凝2）、双极电凝七种工作模式，最大输出功率≥350W

- （4）具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果

- （5）具有断电记忆功能

- （6）具备单、双片中性电极自动识别功能

- （7）具有开机时自动自检、自动保护短路输出功能

- （8）术中有害烟雾吸收除臭净化器主要性能：术中有害烟雾吸收、过滤、净化（3级净化）；强效除臭净化。

- 3、质保要求：不少于3年

- 4、其他要求：无

项目4：

乳房病灶旋切式活检系统项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：用于乳腺良性病灶的微创切除

2、数量：1台

二、产品要求：

1、配置要求：主机一台，脚踏开关一个，活检手柄一个，真空桶一个，过滤器一个，真空管一个，旋切针三支。

2、主要技术指标：

（1）真空负压： 23-28inHg，连续负压

（2）抽气速率：≥20L/min

（3）主机≥15 英寸触摸屏，全中文界面

（4）取样槽可在5mm-30mm 范围内无级调节

（5）具有常规模式/致密模式

（6）具有常规抽吸/强力抽吸模式

（7）系统对活检针规格型号具有自动识别功能，能根据识别结果自动匹配和显示工作参数

（8）配备超声引导下手柄

（9）转速：≥600r/min

（10）活检针十种以上型号：外刀管直径 7G/10G/12G，有效长度 100mm/105mm/110mm/ 115mm/120mm/150mm

（11）取样槽可360°范围内任意选择取样槽开窗方向

（12）具有脚踏和手柄控制两种控制方式，脚踏可控制取样槽开关、取样槽窗口快捷调节、常规及强力抽吸模式切换。

3、质保要求：不少于3年

4、其他要求：需有配套耗材使用，一次性使用乳房旋切活检针