附件3

项目1：

医学影像科高端MRI项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：满足临床诊疗及科研需求

2、数量：1台

二、产品要求：

1、配置要求：高场磁共振扫描仪（≥3.0T），具备全静音功能、全自由呼吸成像、波谱及灌注成像、磁敏感成像、动脉自旋标记成像、各器官动态增强扫描、不打药肾动脉成像、心脏及冠脉成像、血管壁成像、全身DWI等功能成像技术；可行全身血管成像；具备压缩感知成像技术；零液氦损耗；

2、主要技术指标：

（1）磁体系统

超导磁体磁场强度≥3.0T，磁体孔径≥70 cm，梯度场强≥60mT/m，射频最大通道数（非线圈的通道数之和）≥140，射频功率≥36KW，扫描床线圈接口数≥5个

（2） 全身各部位射频接收线圈

头颈联合矩阵线圈，全脊柱矩阵线圈，体部矩阵线圈，胸部（心脏）矩阵线圈（组合），全身各关节相控阵线圈，乳腺相控阵线圈.

（3）主控计算机系统

- 硬盘容量≥1TB，阵列处理器内存≥64GB，主频≥3.5GHz，计算机处理器≥6核

- 3、质保要求：不少于5年

- 4、其他要求：机房的屏蔽及配套设施、磁共振无磁转运床、两套高压注射器、精密空调、水冷机、不间断电源UPS及电缆、原厂高级影像后处理工作站

项目2：

医学影像科数字化透视摄影X线机项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：可进行全身各部位的透视，透视下定位、点片，可遥控操作，进行各类造影（子宫输卵管造影，消化道造影，泌尿系造影，支气管造影等）检查。

2、数量：1台

二、产品要求：

1、配置要求： 设备主要部件球管、高压发生器必须是制造商原厂制造。

- 主要技术指标：

- 高压发生器：功率≥65kW，逆变频率≥20KHz，最大管电流≥1000mA

（2）球管：阳极热容量≥600kHU；焦点：大焦点 ≤ 1.2mm,小焦点≤0.6mm

（3）数字平板探测器：有效尺寸≥17x17英寸，像素尺寸≤160微米

（4）检查床：承重≥200kg，球管纵向移动距离≥100cm，具备横向移动功能，源像距≥150cm，球管倾斜投照角度≥30度

（5）数字图像采集处理工作站系统：透视采集速度≥30桢/秒，摄影序列采集速度≥6桢/秒，硬盘存储容量≥5000幅，DR模式拍片≥2800*2800矩阵

（6）操作系统：显示器≥2台，尺寸：≥19英寸的医用显示器，分辨率≥5兆，可输出DICOM3.0格式图像,有传输、打印、存储等功能，内存≥8G

- 3、质保要求：不少于5年

4、其他要求：

隔室对讲系统，脚踏板，肩托架，手柄，压迫带，第二曝光脚闸，检查室监视器和推车。

项目3：

医学影像科数字化乳腺断层摄影系统项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：数字化乳腺断层摄影系统，用于乳腺疾病筛查及诊断，具备断层摄影、对比增强摄影及断层引导下的活检定位。

2、数量：1台

二、产品要求：

1、配置要求：三维断层摄影功能，穿刺活检功能，双能对比增强功能。

- 主要技术指标：

（1）高压发生器：最大功率≥5KW，最大mA≥190mA ，最大mAs： ≥600mAs

（2）球管：钨靶或钼铑靶，小/大焦点尺寸≤0.1/0.3mm，热容量≥300kHU

（3）非晶硒平板探测器：尺寸≥24×29cm，最小像素≤85um，灰阶度≥16bits

（4）立式摄影机架：源像距≤66cm，C形臂旋转角度≥270°

（5）图像采集工作站：CPU主频≥3.2GHz，内存≥32GB，硬盘≥4TB，显示器分辨率≥3M

（6）支持体层合成摄影功能：体层合成摄影球管旋转角度≥±20°，三维断层最大角度扫描时间≤9秒，系统支持普通二维摄影模式（2D）、体层合成摄影模式(TOMO)、组合摄影模式(TOMO+2D)摄影模式

（7）具备双能模式曝光

（8）可在三位断层引导下进行穿刺定位，标本拍摄具备放大功能

3、质保要求：不少于5年

4、其他要求：高压注射器，空气消毒机，铅衣

项目4：

介入治疗科数字血管造影机（DSA）项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：满足介入治疗科肿瘤治疗临床需求，包括但不限于肿瘤血管介入治疗、肿瘤非血管介入治疗、肿瘤介入消融治疗等各类肿瘤相关介入手术的影像引导、精准操作及治疗实施，提升肿瘤介入治疗的精准度、安全性和有效性。

- 2、数量：1套

二、产品要求：

- 1、配置要求：多轴C型臂一套、非晶硅平板探测器一套、液态轴承栅控球管一套、任意位置CPR抢救导管床一套、原厂图像后处理工作站一套、悬吊式和床旁铅防护屏风、控制室并行处理系统一套、肿瘤介入治疗软件包一套

- 2、主要技术指标：

- （1）机架非旋转采集速度≥25°/秒

- （2）C臂旋转采集角度≥240°

- （3）球管热容量≥3.8MHu

- （4）球管散热率≥6500W

- （5）导管床旋转角度≥240°

- （6）导管床长宽尺寸≥300cm×50cm

- （7）平板探测器灰阶度≥14bit

- （8）平板探测器像素大小≤154μm

- 三、质保要求：不少于5年

- 四、其他要求：高压注射器、铅衣铅帽等、控制室桌椅

项目5：

彩色多普勒超声诊断仪项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：用于腹部、泌尿、妇科、浅表、血管、心脏、造影、介入等工作，为最高端最新版本，具备持续升级能力，具备国际先进水平。

2、数量：4台

二、产品要求：

配置一：2台

1、配置要求：主机1台、探头≥5把。

2、主要技术要求：满足腹部、泌尿、妇科、浅表、血管、心脏、造影等体检工作，具备微细血流成像技术、超声造影成像技术、应变弹性成像技术、剪切波成像等技术，其它配置满足科室需求。

3、其他要求：每台均需配备

- （1）所需科室相同工作站1套（显示终端≥27寸、≥2K、广色域）、（工作站需配置高清采集卡、高拍仪1个及相应办公设备）。

- （2）专用诊断床1张、专用诊断椅1把、空气消毒机1台、耦合剂加热器1个、超声探头消毒器1个。

- （3）所需科室相同的显示终端1个。

配置二：1台

1、配置要求：主机1台、探头≥9把，配机器人术中使用探头、腔镜术中使用探头、肛肠外科专用腔内探头、甲状腺专用术中探头、颅脑专用术中探头。

2、主要技术要求：满足腹部、泌尿、妇科、浅表、血管、心脏、造影及术中工作，具备微细血流成像技术、超声造影成像技术、应变弹性成像技术、剪切波成像等技术，其它配置满足科室需求。

3、其他要求：

- （1）所需科室相同工作站1套（显示终端≥27寸、≥2K、广色域）、（工作站需配置高清采集卡、高拍仪1个及相应办公设备）。

- （2）专用诊断床1张、专用诊断椅1把、空气消毒机1台、专用室内制冷制热设备1套、耦合剂加热器1个、超声探头消毒器1个。

- （3）每个探头配3套可重复消毒穿刺架

- （4）所需科室相同的显示终端2个、签到机1台、打印机1台。

配置三：1台

1、配置要求：主机1台、探头≥5把，配备心脏专用探头。

2、主要技术要求：满足腹部、泌尿、妇科、浅表、血管、心脏、造影等工作，具备高端心脏技术、微细血流成像技术、超声造影成像技术、应变弹性成像技术、剪切波成像等技术，其它配置满足科室需求。

3、其他要求：

- （1）所需科室相同工作站1套（显示终端≥27寸、≥2K、广色域）、（工作站需配置高清采集卡、高拍仪1个及相应办公设备）。

- （2）专用诊断床1张、专用诊断椅1把、空气消毒机1台、专用室内制冷制热设备1套、耦合剂加热器1个、超声探头消毒器1个。

- （3）每个探头配3套可重复消毒穿刺架

- （4）所需科室相同的显示终端2个、签到机1台、打印机1台。

三、质保要求：不少于8年

项目6：

病理科生物显微镜项目采购需求

一、项目概况

1、用途：病理科常规诊断工作，主要包括日常HE染色切片观察、免疫组化及特殊染色结果判读、细胞学涂片筛查等核心诊断环节。

2、数量：6台

二、产品技术要求

1、配置要求：

宽视野三目观察筒（10×宽视野目镜、10×屈光度可调目镜）

平场消色差物镜：4×（N.A. 0.1，工作距离 18.5 mm）、10×（N.A. 0.25，工作距离 10.6 mm）、20×（N.A. 0.4，工作距离 1.2 mm，带弹簧）、40×（N.A. 0.65，工作距离 0.6 mm，带弹簧）

2、主要技术指标

类型：研究级正置生物显微镜，支持明场观察。

光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离符合国际标准（45 mm）。

调焦机构：载物台垂直移动行程不小于25 mm；具备粗调上限限位功能，粗调旋钮扭矩可调；微调精度最小刻度为1μm。

照明系统：内置透射光柯勒照明器，配备LED光源、光强预设开关、光强度LED指示灯及日光平衡滤色片。

物镜转换器：五孔编码型物镜转换器。

聚光镜：摇摆式阿贝聚光镜，数值孔径 N.A.≥0.9。

- 质保要求：不少于3年。

项目7：

药学部水平层流洁净工作台项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：主要用于普通药物、肠外营养液的配置。

- 2、数量：13台

二、产品要求：

- 1、配置要求：

- 1）尺寸：双人位1.8m（1800mm）

- 2）其他外配：PDA扫描2个、400万像素监控2个

- 2、主要技术指标：

- 1)气流模式：水平层流。

- 2)工作区洁净度：100级。

- 3)操作台面平均菌落数≤0.5CFU（0.5h）。

- 4)工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调。

- 5)工作区内部照度：≥600LX。

- 6)噪声：≤65分贝。

- 9)工作台面选用304不锈钢材质或优于此材质。

- 12)紫外灯与照明灯互锁，屏蔽误操作风险。

- 14)可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒。

- 三、质保要求：不少于3年

项目8：

- 感染管理科内镜微生物监测系统项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：用于医院有内镜监测需求的科室及检验科，对各类内镜消毒效果进行有效的微生物检测，以降低感染风险。

- 2、数量：1套

- 二、产品要求：

- 1、配置要求：内镜检测取样泵1台、微生物检验仪1台、10套内镜检测取样器

- 2、主要技术指标：

- 取样泵：（1）高性能蠕动泵，功率≤25W，泵流量≥120ml/min（最大转速），噪音≤60dB；（2）内置集成式锂电池组，具有过充、过流、过压等多重保护。

- 微生物检验仪：（1）内置高性能静音隔膜液泵，功率≤25W，泵流量≥1200ml/min，噪音≤60dB；（2）高效过滤，无接触密封过滤头；

- 三、质保要求：不少于3年

- 四、其他要求：配套内镜检测取样器，提供不同类型接头,如锥形、管状接头，适配开口在不同位置内镜。