项目1：

药学部水平层流洁净工作台项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：主要用于普通药物、肠外营养液的配置。

- 2、数量：13台

二、产品要求：

- 1、配置要求：

- （1）尺寸：双人位1.8m（1800mm）

- （2）其他外配：PDA扫描2个、400万像素监控2个

- 2、主要技术指标：

- （1）气流模式：水平层流。

- （2）工作区洁净度：100级。

- （3）操作台面平均菌落数≤0.5CFU（0.5h）。

- （4）工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调。

- （5）工作区内部照度：≥600LX。

- （6）噪声：≤65分贝。

- （7）工作台面选用304不锈钢材质或优于此材质。

- （8）紫外灯与照明灯互锁，屏蔽误操作风险。

- （9）可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒。

- 三、质保要求：不少于3年

项目2：

血液内科血液分离系统项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：外周血造血干细胞采集、粒细胞采集、淋巴细胞单采、外周血白血病细胞去除、血浆置换、血小板去除、红细胞置换/去除等。

- 2、数量：1台

二、产品要求：

- 1、配置要求：设备为品牌最新规格型号，血液分离系统主机1台，集成式热合钳1个，离心盘2个

- 2、主要技术指标：

- （1）最大离心机转速≥2600rpm/min，最大离心力≥1200G；

- （2）体外循环量: 最大离体血量≤300ml；

- （3）全血流速可调，最低采血流速≤10ml/min；

- （4）支持体重低至2kg，全血容量低至300ml患者治疗，支持2kg-227kg患者；

- （5）具备独立可调抗凝剂泵，采血与抗凝剂的比率可调，可调范围≥1:4～1:40；

- （6）具备抗凝剂灌注率管理系统，抗凝剂滴入量可调范围≥0.2～2.5 ml/kg/min ；

- （7）具有采血、回输压力监测、抗凝剂动态流速流量监测、空气探测器监测、离心室漏液（血）监测等功能及报警系统；

- （8）具备断电保护功能，恢复供电后保留原先参数并继续分离；

- 三、质保要求：不少于3年

- 四、其他要求：需配套专用耗材

项目3：

洁净手术部外科动力系统项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：用于头颈外科上下颌骨手术中，可以切断、磨削、塑形、重建上颌骨及下颌骨等；神经外科对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、锯切、磨削处理。

- 2、数量：1台

- 二、产品要求：

- 1、配置要求：动力主机1台、脚踏开关1个、连接电缆2条、微型矢状锯手机1把、矢状锯锯片10个、往复锯手机1把、往复锯锯片10个、高速磨钻手柄2把、磨头40个；颅骨钻手柄1把、颅骨铣手柄1把、微电机1台、磨微电机2台、磨钻手柄2把、颅骨钻头、颅骨铣刀、磨钻头。

- 2、主要技术指标：

- 动力主机：彩色液晶屏显示；触摸屏控制；双马达接口；马达自动识别；术前可设定不同参数；实时显示马达转速、转动方向。

- 脚踏开关：可设置马达参数；可调节马达转动方向；有出水控制功能。

- 连接电缆：允许使用碱性清洁剂清洁表面；可高温高压灭菌。

- 矢状锯锯片：长20mm，宽10mm的5个；长25mm，宽12mm的5个。

- 往复锯锯片：工作长度25mm。

- 磨头：林德曼磨头10个；圆锥形磨头5个；桶状磨头5个；螺纹钻头直径1.5mm10个，2.0mm10个。

- 颅骨钻头、颅骨铣刀、磨钻头：可重复性使用设计，可选西瓜磨头、金刚砂磨头、粗糙金刚砂磨头、特粗糙金刚砂磨头、桶状磨头、锥形磨头等，亦可配备一次性无菌颅骨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌磨钻头。

- 三、质保要求：质保期不少于5年

项目4：

洁净手术部过氧化氢低温等离子体灭菌器项目采购需求

- 一、项目概况：

- 用途：用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路、软式内镜等精密手术器械的低温快速灭菌

- 数量：2台

二、产品要求：

1、配置要求：过氧化氢低温等离子灭菌器主机，搭载管腔、软式内镜以及非管腔快速灭菌程序

2、主要技术指标：

- 具有强大的灭菌能力，可对微米级的管腔器械和超长软式内镜进行灭菌，包括结构复杂器械、多通道器械，最大程序满足手术器械灭菌需求；

- 具备广泛的兼容性，需提供达芬奇认证的可灭菌机器人镜头及器械等资质的官方说明书，有效避免器械损伤，延长贵重器械的使用寿命；

- 具备过氧化氢提纯技术，缩短灭菌时间，加快器械周转；

- 每秒数据实时监测及记录过氧化氢浓度、压力、温度、等离子功率等灭菌关键参数，符合国标及相关行业规范要求，保证灭菌质量；

- 预处理技术，减少灭菌流程中断次数，节约时间成本和耗材成本；

- 等离子技术，灭菌后的终产物为氧气和水，无有害残留，保护医患人员、环境、器械安全，灭菌后器械管腔过氧化氢残留符合最新版国标要求；

- 灭菌舱体容积≥150L；

- 可升级灭菌平台，始终让设备保持先进技术水平；

- 设备使用寿命：≥10年。

三、质保要求：不少于5年

四、其他要求：可兼容现有配套耗材

项目5：

麻醉科麻醉机采购项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：用于围术期患者在全身麻醉及复苏状态下，给予麻醉药物输送及通气支持，全面保障患者生命安全，应满足成人、小儿（或儿童）和新生儿的不同吸入麻醉及呼吸管理要求。

2、数量：2台

二、产品要求：

1、配置要求：主机，空气、氧气高压连接管及接头，AGSS主动式麻醉废气排放装置，可复消麻醉呼吸回路

2、主要技术指标：

（1）支持压缩空气、压缩氧气两气源；气动电控或电动电控；

（2）具备手动/自主、容量控制通气（VC）、压力控制通气（PC）、容量控制同步间歇指令通气（VC SIMV ）、压力控制同步间歇指令通气（PC SIMV ）、压力支持通气（PS）、压力控制容量保证通气模式（PRVC）、压力控制容量保证同步间歇指令通气模式(PRVC SIMV)等模式；

（3）具有经鼻高流量给氧功能；具备气流暂停功能；具有除水功能；具备压力、流量、温度自动补偿功能；CO2旁路功能，在通气过程中无需待机，可直接更换钠石灰罐；

（4）监测参数：潮气量、呼吸频率、分钟通气量、峰压、平均压、平台压、呼气末正压、氧浓度、吸呼比、顺应性、阻力等；

（5）具备肺复张功能；具备呼吸环功能，包含压力容量环、容量流速环、压力流速环；

（6）配置顺磁氧技术的永久式氧传感器

- 三、质保要求：5年

项目6：

- 头颈外科术中神经监测系统项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：术中识别、定位和监测患者喉返神经，尤其对于复杂或高风险手术场景（甲状腺二次手术）因局部黏连或解剖结构改变，喉返神经损伤风险较高，监护仪帮助快速定位神经避免误伤神经，全流程的守护大幅降低喉返神经损伤率。

- 2、数量：2套

- 二、产品要求：

- 1、配置要求：神经监护主机、病患界面盒、病患界面盒连接线、增量型刺激探针适配线、静音夹、电源线。

- 2、主要技术指标：

- 1.主机：具备触摸屏，多通道。

- 2.配备相关软件：具有图示化提示、信号标注与提示技术、声音与语音提示功能。

- 3.记录电极：皮下电极和声带记录电极，具备自动检查电极功能。

- 4. 在双极电刀术过程中持续监测< 50 W。

- 5.显示/触摸屏≥1920H×1080W像素。

- 6.刺激电极：可选多频率段，电流范围≥0-30mA，可逐级调节，可选择持续时间。

- 7.有普通刺激探头和球形头端手柄可调节刺激探头两种可选择。

- 8.双极电凝：可在使用双极电凝术中进行同步监控。

- 9.USB接口≥5个。

- 三、质保要求：质保5年

- 四、其他要求：需配套耗材：神经监护气管插管、刺激探针。

项目7：

# 病床项目采购需求

- 一、项目概况：

- 数量：40台

二、产品要求：

- 1、配置要求：病床、床垫、餐桌板、输液架、床头柜（请分项报价）

2、主要技术指标：

1.产品制造厂家通过ISO9001质量体系证书、ISO13485质量体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证；

2.外形尺寸：长度≥2100mm、宽度≥1000mm、高度≥500mm。

3.调节范围：三摇床，背部升降≥70°、腿部升降≥45°、有单独固定床腿，床轮可升降。

4.脚轮：尺寸≥120mm，采用高级静音耐磨，耐酸碱、抗腐蚀材料，脚轮带独立刹车。

5.床架：优质碳钢材质，床体载重≥200Kg。

6.床面：床板采用≥1.0mm 厚冷扎钢板，一次模压成型工艺，钢板带有卷边增加强度。

10.床头、尾板：ABS材料，床头及床尾架可以拆卸及锁定，床尾板外侧设患者信息卡插槽。

11.护栏：铝合金材质，长度≥1450mm，可收缩平放，带有锁定装置，具有防夹手功能。

13.输液架插孔：床体预留输液孔，分布在床体的四角，方便使用。

14.挂钩：采用U型结构，多功能，安装在床体的两侧。

- 三、质保要求：不少于5年

项目8：

介入科监护仪项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：为介入手术提供精准、实时的生命体征数据。

2、数量：2套。

二、产品要求：

1、配置要求：插件式监护仪，Bis模块，CO2模块。

2、主要技术指标：

（1）显示屏为电容触摸屏≥12英寸，分辨率≥1280 x 800像素,视角≥178°

（2）插件箱≥4槽。

（3）标配参数：3/5导心电，呼吸，血氧、无创血压，呼吸，体温，2通道IBP，呼末二氧化碳、BIS。

（4）IBP支持ICP和CPP测量,实时PPV测量，PAWP手动或自动测量。

（5）使用年限≥9年。

（6）可存储≥100小时趋势图/表回顾，≥100个心率失常事件，≥24小时全息回顾，≥1000组NIBP数据。

（7）支持房颤及室上性心律失常分析功能。

（8）至少支持8道波形显示。

（9）提供≥10个预设组合报警，允许自定义≥10个组合报警。

（10）可以选配血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数。

（11）支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

三、质保要求：不少于3年。

项目9：

洁净手术部达芬奇机器人维保项目需求

一、设备情况：

1、设备品牌型号：DaVinci Xi (IS4000)

2、数量：1台

3、买保年限：3年

二、维保要求：

1、保修范围：整机保修（医生控制台，影像处理平台，患者手术平台，模拟器，不含器械，附件，内窥镜。）；保障相关设备所有备件免费更换。

2、配件要求：保证更换备件为全新进口原装同型号备件。保证备件的库存，并优先提供备件供应。

3、保修服务要求：

（1）提供7*24小时维修服务热线支持，资深工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断；

（2）接到报修电话后1小时内响应，如电话支持服务无法解决，工程师24小时内到达现场维修；

（3）确保设备开机率达到95%（按一年365个日历天计算），否则保修期按停机天数的3倍顺延。

4、定期维护保养：每年提供4次定期维护保养

（1）机器清洁、性能测试及校准；（2）机械检查；（3）图像质量检查；（4）预防性维护；（5）软件升级；（6）定期更换保养耗材。

5、其他要求：生产厂家售后或具有生产厂家维修授权资质的企业。

项目10：

超声科彩超维保项目采购需求

一、设备情况

- 品牌型号：GE LOGIQ E11  5台

- 飞利浦EPIQ 7 Plus、EPIQ CVx、EPIQ Elite、EPIQ 7各1台

- 数量：共9台

- 买保年限：5年

- 二、维保要求：

1、保修范围：主机全保，合同期内，保障设备主机所有零配件免费更换，每年每台仪器可更换一支不限型号全新原厂探头。

2、配件要求：保证配件为全新进口原装同型号备件。保证备件的库存，并优先提供备件供应。

- 3、保修服务要求：

（1）提供24 小时*365 天技术电话支持。

（2）接到报修电话后1小时内响应，如电话支持服务无法解决， 工程师8小时内到达现场维修；

（3）如设备故障无法及时修复，为科室提供备用机或备用件。

（4）确保设备开机率达到95%以上（按一年365个日历天计算），否则保修期按停机天数的3倍顺延。

- 4、定期维护保养：每年提供4次定期维护保养，保养服务包括设备的安全检查、除尘保养及运行状态检查、定期更换设备易损部件，并提交保养报告。

- 5、其他要求：（1）新版本软件免费升级；（2）优先考虑原厂或原厂授权保修。