附件3

项目1：

光子计数CT和超高端CT项目采购需求

一、项目概况：

1、光子计数CT用途：用于满足全身各部位精细精准扫描与增强扫描及功能成像；通过最新半导体材料技术，为临床提供精准术前影像指导及术后评估，提供优质高清CT重建图像。

超高端CT用途：满足全身各部位常规平扫与增强扫描及功能成像；用于神经系统，消化系统，心血管系统，泌尿生殖系统，脊柱脊髓系统，骨关节系统等的计算机断层成像，可为临床提供先进的成像功能以满足全身CT扫描的临床应用和临床研究。

2、数量：光子计数CT一台、超高端CT一台

二、光子计数CT产品要求：

1、主要技术指标：

- 最小探测单元Z轴宽度（请出示第三方检测报告等佐证）≤0.274mm

- X/Y轴空间分辨率 MTF=2%≥40 lp/cm

- 探测器类型：光子计数半导体探测器，探测器材料：采用半导体材料，碲化镉、碲锌镉或深硅。直接读取X射线信号，无需可见光转换

- 超高清扫描xyz轴三维空间分辨率≤0.002 mm3

- 光子计数超高分辨率重建视野FOV≥50 cm

2、质保要求：≥3年

3、其他要求：高压注射器、竖屏、铅衣铅帽、数据存储中心及PACS解决方案

超高端CT产品要求：

1、主要技术指标：

- 探测器排数：双源ct或≥256排或双层CT

- 每排探测器物理宽度≤0.625mm

- 球管电压档位≥5

- 最小输出管电压≤70 kV

- 最大球管电流≥1000 mA

2、质保要求：≥3年

3、其他要求：高压注射器、竖屏、铅衣铅帽